NÁVOD

K OBSLUZE

KOMBINOVANÝ DETEKTOR PLYNU

KD2

Použití:

Kombinovaný detektor KD2 je přenosný přístroj určený k indikaci oxidu uhelnatého

(CO) a hořlavých plynů (kalibrováno na metan - CH4) v prostředí bez nebezpečí

výbuchu. Lze ním přibližně indikovat překročení hygienických mezí CO (26ppm

pro dlouhodobý a 130ppm pro krátkodobý pobyt). Je  vhodný i k vyhledávání místa úniku

hořlavého plynu, nebo jako osobní monitor při pobytu v prostorách s možností výskytu

hořlavého plynu nebo CO. Přístroj je napájen vnitřním akumulátorem, ale může pracovat

i trvale na síťový adaptér, při čemž je automaticky dobíjen a udržován akumulátor. Kapesní

provedení, počítačová kompenzace nelinearity čidel spolu s výše popsanými vlastnostmi,

činí z detektoru moderní bezpečnostní prvek vhodný pro mnoho odvětví.

Popis přístroje:

Detektor má plochý obdélníkový tvar se zúženým koncem. V něm je na vrchní straně

umístěno čidlo hořlavých plynů(3) a z boku otvory pro vstup oxidu uhelnatého (4).

Uprostřed přístroje je ovládací tlačítko (1), nad ním světelná stupnice s popisem

detekovaných hodnot (2) a otvor zvukové signalizace (5). Na boku je zdířka pro připojení

síťového adaptéru (6) a optická signalizace dobíjení (7). Na zadní straně je otvor pro

zavěšení detektoru na zeď a výrobní štítek doplněný heslovitým popisem ovládání.

Technické parametry:

Název:			Kombinovaný detektor plynu

Typ:			KD2

Indikované plyny:	hořlavé plyny, oxid  uhelnatý

Detekce CH4:		0,03;   0,06;   0,12;   0,25;   0,5;   1;   2;   4  % objemu

Detekce CO:		20 až 400ppm  (hodnoty na přístroji jsou pouze orientační!)

Napájení:    		vnitřní akumulátor 9V / vnější zdroj 12V,200mA

Indikace:		světelným sloupcem, akustická(opakovaný tón podle zjištěné hodnoty)

Strana 1

Ovládací prvek:			jedno multifunkční tlačítko

Doba provozu na akumulátor		 Zpoždění reakce na plyn

hořlavé plyny	-nepřetržitý provoz:	1hodina*	  	max. 2s*

-úsporný provoz:	8hodin*		120 až 240s

detekce CO	-nepřetržitý provoz:	2,5hodiny*		max. 20s

-úsporný provoz:	20hodin*		160 až 280s

Pracovní prostředí:		obyčejné

Pracovní teplota / vlhkost:	0oC  až  +40oC  /  20 až 80%

Rozměry / hmotnost:		150x50x23mm / 140g

Popis funkcí a ovládání:

Všeobecně:

Před započetím měření vždy probíhá předžhavení čidla. Projeví se pravidelným

blikáním  světelného  pole  příslušného  plynu.Předžhavení  trvá  15sekund až 2 minuty

(závisí na době nepoužití čidla) a detektor při něm koncentraci nevyhodnocuje.

Po předžhavení se světelné pole rozsvítí trvale a od tohoto okamžiku probíhá vyhodnocení.

Činnost detektoru je indikována také krátkým zvukovým signálem opakovaným po 4sec

(pokud není vypnuta akustická signalizace, viz níže). Za přítomnosti plynu svítí ještě

světelné pole odpovídající zjištěné koncentraci. Rychlost opakování zvukového signálu se

mění podle indikované koncentrace.

Detektor se vypíná jedním krátkým stiskem tlačítka (nemá vliv na dobíjení akum.).

Detekce hořlavého plynu:

Zapíná se jedním krátkým stiskem tlačítka (z vypnutého stavu). Je signalizována

prvním světelným polem označeným "CH4". Indikovaná hodnota odpovídá stupnici nad

názvem veličiny, tedy pravé stupnici.

Detekce oxidu uhelnatého:  **

Zapíná   se   dvěma   krátkými   stisky   ( z  vypnutého  stavu ).  Je signalizována

druhým světelným  polem  označeným  "CO".  Indikovaná hodnota odpovídá stupnici nad

názvem veličiny, tedy levé stupnici.

Současná detekce hořlavého plynu a CO: **

Zapíná se třemi krátkými stisky (z vypnutého stavu). Je signalizována prvním

i druhým světelným polem. Indikovaná hodnota odpovídá stupnici nad popisem veličiny.

O kterou veličinu jde, lze rozlišit z krátkého problikávání veličiny příslušející k vyšší

hodnotě.

Ukazatel vybytí baterie

Je znázorněn souvislým světelným sloupcem při podržení tlačítka na 1 až 3 sekundy.

Po uvolnění tlačítka pokračuje detektor v původní funkci.

* Platí pouze pro nový přístroj. Zhoršuje se s časem, případně jinými vlivy.

**Čidlo CO slabě reaguje i na hořlavé plyny, proto je vhodné jeho případný výskyt rozlišit

ověřením nepřítomnosti hořlavých plynů!

Strana 2

Úsporný provoz:

Zapíná se podržením tlačítka déle než 4 sekundy. Je vhodné nejprve zapnout

nepřetržitý provoz indikovaného plynu a potom přepnout úsporný provoz. (Spustíte-li

úsporný provoz z vypnutého stavu, budou monitorovány oba plyny.) Při úsporném provozu

probíhá vyhodnocení jednou za 2 minuty.

Úsporný provoz je indikován krátkým problikáváním světelného pole u detekované

veličiny, případně i pole indikujícího zvýšenou koncentraci.

Vypnutí/zapnutí zvukové signalizace:

Je-li nevhodné neustálé opakování zvukového signálu, lze ho vypnout (/zapnout)

stiskem tlačítka pětkrát po sobě. Po té detektor pokračuje v původní funkci. (Při nenulové

koncentraci je zvukový signál stále aktivní!)

Zobrazení nejvyšší koncentrace:

Nejvyšší koncentraci detekovanou od zapnutí přístroje lze zobrazit stiskem tlačítka

dvakrát, a to jednou krátce a podruhé tlačítko podržet. Bude tak zobrazena nejvyšší

naměřená koncentrace té veličiny která je právě zapnuta. Po uvolnění tlačítka detektor

pokračuje v původním funkci. Paměť nejvyšší koncentrace se nuluje vypnutím detektoru

alespoň na 5 sekund při odpojeném vnějším zdroji.

Dobíjení:

Pracuje nezávisle na provozu detektoru za podmínky, že je připojen vnější zdroj.

Dobíjení signalizuje červená kontrolka vedle dobíjecí  zdířky.  Po  plném  nabití je stav

akumulátoru udržován krátkými proudovými impulzy a problikává kontrolka dobíjení.

Bezpečnostní opatření:

-Pečlivě přečtěte návod k obsluze a poté návod uschovejte.

-Detektor KD2 nesmí být používán v prostorách klasifikovaných jako prostředí

s nebezpečím výbuchu dle ČSN EN 50014

-Detektor chraňte před vodou,agresivními látkami, znečištěním,nárazy v zapnutém stavu!

-Jako vnější zdroj používejte jen síťový adaptér dodaný s detektorem!

Údržba a servis:

Kalibraci detektoru provádí 1x za rok výrobce nebo pověřená osoba. O kalibraci

je nutné uchovat záznam.

Opakovaný sestupný zvukový signál při klesajícím světelném sloupci upozorňuje

na ukončení funkce z důvodu vybití baterie. Je nutné nabít akumulátor připojením detektoru

na síťový adaptér. Životnost baterie je, dle výrobce, 500 nabíjecích cyklů.

Pokud detektor signalizuje výskyt plynu v čistém ovzduší, je nutné ponechat jej

zapnutý 0,5 až 1 hodinu čímž se čidla zformují a vyčistí (k této situaci může dojít po delším

odstavení, případně po detekci vysoké koncentrace nebo rychlé změně teploty).

V případě zanesení otvorů nebo ochranné síťky čidla je třeba nečistoty odsát      (např.

vysavačem). Životnost čidel je, dle výrobce, delší  než 7let.

Strana 3

Záruka na detektor je 24 měsíců ode dne prodeje a nevztahuje se na vady způsobené

opotřebením či nevhodným zacházením. Záruční i pozáruční servis zajišťuje výrobce.

Záruka se nevztahuje na plynová čidla -může je zničit silný náraz při zapnutém stavu!

ZÁRUČNÍ ÚDAJE

Výrobní číslo:

Datum prodeje:

ZÁZNAMY O KALIBDACI

Na detektor KD2 je vydáno prohlášení o shodě dle zákona 22/1997 Sb. podložené

certifikátem č.3076-076/D/2003 (VVUÚ,a.s. Ostrava).

Obalový materiál uschovejte a použijte při zaslání detektoru na pravidelnou

kalibraci.

Výrobní program - stručný přehled:

Detektor KD2 (pro kotelny) a KD2 s oddělenou hlavicí (pro techniky),ústředna pro 4

detektory KD2, programovatelné automaty PLC + zakázkový vývoj.

Strana 4